# INSTRUÇÕES DE USO

Nome técnico: Implante de fixação ortodôntico

Nome do Produto: Mini Implante OASYS – Orthodontic Anchorage System

ANVISA n°:  80328810093

Importante: Para consultar a Instrução de Uso, acesse o arquivo digital no site: https://orthometric.com.br/instrucoes-uso/ ou o QR Code presente nas embalagens.

Para obter a Instrução de Uso impressa, favor entrar em contato com o nosso SAC através dos telefones 0800 770 4045, (14) 99690-1718 ou pelo e-mail sac@orthometric.com.br.

|  | ORTHOMETRIC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA Rua: Irineu Martins, 280 – Distrito de Lácio - Bairro: José Ferreira da Costa Junior - CEP: 17.539-059 Marília, São Paulo - Brasil www.orthometric.com.br Responsável Técnico: Dr. Silvio Zilio - CRO-SP nº: 47144 |
| --- | --- |

Descrição do Produto

Mini Implante são dispositivos ortodônticos temporários produzidos em titânio e que são inseridos na base óssea e possuem a indicação para os casos clínicos em que o profissional necessita de ancoragem máxima ou absoluta,  servindo de apoio direto para aplicação de forças que produzem os movimentos dentários ou de forma indireta, servindo de reforço para unidade ou unidades dentárias para que possam suportar a aplicação de forças sem sofrerem movimentação.

Mini  implantes  podem  servir  como  pontos  de  apoio  para  aplicação  de  força  por meio  da  utilização  de  elásticos  correntes, molas  de  níquel - titânio  e  cantilevers,  que  assegura  a  versatilidade  na  possibilidade  de  movimentos  dentários  adicionais, contribuindo para a correção das diversas más oclusões. Os Mini Implantes ortodônticos Orthometric, além da compatibilidade com acessórios de instalação comumente utilizados no mercado, apresentam ponta ativa autoperfurante, cabeça arredondada tipo botão para maior conforto do paciente, canal de ancoragem  para olhais  de  molas  e  elásticos  em  corrente  normalmente  utilizados,  filetes  de  rosca  afiados,  câmara  de perfuração, rosca multi-entradas para melhor estabilidade primária e seção transmucosa para adaptação e manutenção dos tecidos moles.

O mini implante ortodôntico para aplicação interradicular apresenta Ø1.6 mm no corpo roscado, tendo variações de 6,0 mm e 8,0 mm de comprimento total de rosca e 1,0 mm ou 2,0 mm de comprimento de transmucoso (colar cônico). Já o mini implante ortodôntico para aplicação extra alveolar apresenta Ø2,1 mm no corpo roscado, tendo variações de 8,0 mm, 10,0 mm e 12,0 mm de comprimento total de rosca e 4,0 mm de comprimento de transmucoso (colar cônico). Suas pontas perfurantes e podem possir uma câmara para coleta dos resíduos ósseos gerados na perfuração. Os mini implantes são fabricados em Titânio Ti-6Al-4V (ASTM F136 grau 5) e fornecidos esterilizados por óxido de etileno. O produto é comercializado em uma ou duas unidades de mesmas dimensões, em embalagens estéries individuais dentro de proteção.

Nome Comercial

- Mini Implante Ortodôntico OASYS – Inter-radicular Rosca Simples;

- Mini Implante Ortodôntico OASYS – Extra-alveolar Rosca Simples;

- Mini Implante Ortodôntico OASYS – Inter-radicular Rosca Dupla;

- Mini Implante Ortodôntico OASYS – Extra-alveolar Rosca Dupla;

# Uso pretendido

Os mini implantes são empregados na correção das diversas más oclusões sagitais, verticais, transversais, inter arcos e intra-arcos, considerando-se em todos os casos o diagnóstico adequado. Podem ser enumeradas as seguintes más oclusões sagitais, transversais e verticais a serem tratadas com a utilização dos mini implantes, sendo:

Para mini implante Inter radiculares:

- Classes I, II e III de Angle a serem tratadas com exodontias de pré-molares, servindo de apoio para a realização de mecânicas de fechamento de espaços por retração de dentes anteriores ou mesialização de dentes posteriores ou ambas as formas;

- Classes I, II e III que necessitem de movimentos dentários individuais, que necessitem do emprego de cantiléveres;

- Classes I, II e III que necessitem de mecânicas que exigem o apoio para empregos de elásticos correntes ou molas de níquel-titânio;

- Classes I, II e III que necessitem de mecânicas de intrusão de incisivos para a correção da sobremordida profunda;

- Classes I, II e III com mordida aberta anterior e que necessitem de mecânica de intrusão de dentes posteriores;

- Classes I, II e III com mordidas cruzadas posteriores e que necessitem de aparelhos expansores com apoio em mini implante;

- Classes I, II e III que necessitem de abertura de espaços para o alinhamento e nivelamento dos dentes;

- Classes I, II e III com ausência de algum elemento dentário que receberá implante futuro, servindo de apoio para a manutenção de um provisório;

- Classes I, II e III com más oclusões complexas, proporcionando a ancoragem absoluta para a realização de mecânicas, minimizando efeitos de reação;

- Classes I, II e III com perdas dentárias múltiplas, ou seja, poucos elementos dentários de apoio para a aplicação da força ortodôntica.

Para mini implantes Extra-alveolares:

- Classe II que necessite de distalização de molares superiores e posterior retração de dentes anteriores;

- Classe II que necessita de retração em massa dos dentes superiores;

- Classe III que necessite de distalização de dentes posteriores e subsequentemente de retração de dentes anteriores;

Indicação de uso

Os mini implantes são indicados para tratamento de pacientes com 12 anos de idade ou mais que apresentam problemas de más oclusões de Classes I, II e III com problemas associados conforme descrito anteriormente. Para idosos acima de 60 anos, é recomendado uma avaliação prévia da integridade óssea a fim de evitar possíveis perdas dentárias devido a problemas pré-existentes.

# Modo de Usar:

Para que os mini implantes possam manifestar toda a sua potencialidade recomenda-se o rigor técnico no seu emprego e que envolvem as seguintes etapas:

APLICAÇÃO (INSTALAÇÃO)

- Planejamento prévio do sítio para a instalação dos mini implantes, obedecendo a linha de ação da força para maximizar o movimento dentário com segurança e controle;

- Abra o envelope esterilizado somente no momento da instalação do mini implante, com a finalidade de garantir a esterilização do mesmo até o momento de seu uso.

- Análise radiográfica e tomográfica (quando necessário) do local para posicionamento do mini implante para se estudar sua possível relação com estruturas adjacentes, como raízes de dentes vizinhos e anatômicas nobres;

- Isolamento do campo de trabalho com abridor de boca de plástico ou metálico;

- Paramentação do paciente;

- Montagem da mesa operatória;

- Antissepsia da face;

- Aplicação de anestésico tópico;

- Anestesia subperiostal do local de inserção do mini implante com pequena quantidade de líquido anestésico (de no máximo ¼ do tubete). A quantidade de anestésico inoculada deve ser pequena para preservar a sensibilidade da membrana periodontal proximal;

- Perfuração inicial da cortical com a chave de punção manual;

- Inserção propriamente dita do mini implante com chave manual ou contra-ângulo em motor cirúrgico. Dependendo da preferência profissional pode ser realizada sem a perfuração inicial da cortical. Não exceder o torque máximo de 15 N.cm para mini implantes inter radiculares e de 40 N.cm para mini implantes extra alveolares;

- Observe o sentido de instalação do mini implante para evitar o desrosqueamento durante a aplicação mecânica com fios ortodônticos.

- Testar a ocorrência de estabilidade primária;

- Conferência radiográfica de instalação;

- Orientação de higiene local com escova de cerdas extra-macias e bochecho com colutórios do tipo Periogard no pós-operatório imediato (segundo a recomendação profissional).

Prescrição de analgésico e antibiótico, se necessário.

REMOÇÃO

Para o processo de remoção do mini implante, recomenda-se as seguintes etapas:

- Utilização de anestésico tópico;

- Adaptar e encaixar corretamente a chave manual na cabeça do mini implante;

- Observe o sentido de remoção do mini implante a fim de evitar o aumento da profundidade de inserção.

- Movimento rotacional oposto ao da instalação.

O produto médico em questão só pode ser colocado em paciente por um cirurgião-dentista especialista em ortodontia. Compete ressaltar que é de total responsabilidade do profissional o planejamento do tratamento ortodôntico para que os resultados almejados sejam alcançados e por efeitos indesejáveis que possam ocorrer devido ao emprego incorreto dos mini implantes.

# Composição:

Titânio TI-6Al-4V (ASTM F136 grau 5)

# Condições de Armazenamento:

Em embalagem íntegra e fechada.

Este produto deve ser armazenado em ambiente limpo e seco, distante de fontes de calor e de umidade, pois a conservação inadequada do mini implante pode comprometer a integridade da embalagem fazendo com o que o dispositivo perca sua esterilização.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja violada, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Não utilizar o mini implante se o mesmo estiver com o prazo de validade vencido ou envelope violado.

# Advertências:

- Não exceder o torque máximo de inserção de 15 N.cm em mini implantes inter radiculares e de 40N.cm em mini implantes extra alveolares.

- Não execer forças de flexão durante a aplicação de torque de inserção ou de remoção no mini implante pois pode ocasionar sua ruptura.

- Não submeter o mini implantes a forças superiores a 300 gf.

- É imprescindível que somente o especialista instale o produto no paciente, uma vez que além do exame clínico, o profissional deve ter o conhecimento necessário para fazer uma descrição sistemática dos traços dento faciais do paciente, listar os problemas prioritários, descrever possíveis soluções para cada um dos problemas, considerando as possíveis interações favoráveis ou desfavoráveis para cada uma das tentativas  propostas.

- Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.

- É obrigação do ortodontista determinar também o ganho máximo esperado a partir da terapia ortodôntica e a perda mínima, ou calcular a relação benefício versus risco para cada paciente, com ambos, risco e benefício, incluindo os fatores psicossomais com o objetivo de determinar o melhor gerenciamento de cada paciente.

- Para idosos acima de 60 anos, é recomendado uma avaliação prévia da integridade óssea a fim de evitar possíveis perdas dentárias devido problema pré-existentes.

- Os pacientes devem ser instruídos quanto à higiene oral, a manutenção e os cuidados com a alimentação. Devem ser evitados: gelo, coco, doces duros e/ou pegajosos, caramelos, torrones, quebra-queixo, milho verde, pipoca, chicletes, caramelos e cana. Morder objetos duros como canetas e lápis, produz os mesmos efeitos.

- Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o choque mecânico com o mini implante (exemplo: da escova de dentes durante a escovação), que pode causar a perda de estabilidade do mini implante, bem como o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

- O produto apresenta-se em estado estéril - esterilizado a ÓXIDO DE ETILENO. Possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo.

- O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado. Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

- O produto não deve ser reesterilizado. A esterilidade, a limpeza requerida e a resistência mecânica do dispositivo não são garantidas em caso de reuso.

- Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes. Deve-se descaracterizar o produto de forma a impossibilitar o reuso e seguir legislação ou norma vigente, evitando os riscos de reutilização, atendendo as exigências da RDC 306/2004 (Brasil) e as demais legislações vigentes em nível estadual e municipal, e nacional evitando sua reutilização.

- Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.

ATENÇÃO: A Orthometric não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

# Contraindicações

A Orthometric fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal.

- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento.

- Pacientes com alguma doença ou limitação que dificultem o tratamento.

# Simbologia

|  | Não reutilizar |  | Esterilizado utilizando óxido de etileno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Consultar as Instruções de Uso |  | Cuidado |
|  | Dispositivo Médico |  | Número de catálogo |
|  | Número de Lote |  | O produto não deve ser reesterilizado. |
|  | Identificação do fabricante |  | Data de Fabricação |
|  | Data de Validade (quando embalagem não violada) |  | Necessidade de proteção contra a luz solar direta. |
|  | Necessidade de proteção contra umidade no transporte e armazenamento. |  | Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou violada |

# INSTRUCTIONS FOR USE

Technical Name: Orthodontic fixation Implant

Product Name: Min Impant OASYS – Orthodontic Anchorage System

ANVISA n°:  80328810093

Important: To consult the Instructions for Use, access the digital file on the website: https://orthometric.com.br/instrucoes-uso/ or the QR Code on the packaging.

To obtain a printed copy of the Instructions for Use, please contact our Customer Service Department by calling 0800 770 4045, +55 (14) 99690-1718, or by emailing sac@orthometric.com.br .

|  | ORTHOMETRIC – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ: 07.740.586/0001-70 St: Irineu Martins, 280 – Distrito de Lácio - Bairro: José Ferreira da Costa Junior – ZIP Code: 17.539-059 Marília, São Paulo - Brasil www.orthometric.com.br Technical Responsible: Dr. Silvio Zilio - CRO-SP nº: 47144 |
| --- | --- |

Product description

Mini Implants are temporary orthodontic devices manufactured from titanium and inserted into the bone base. They are indicated for clinical cases in which the professional requires maximum or absolute anchorage, serving either as direct support for the application of forces that produce tooth movement or indirect support, reinforcing one or more dental units so they can withstand applied forces without undergoing movement.

Mini implants may serve as anchorage points for force application through the use of elastic chains, nickel–titanium springs, and cantilevers, ensuring versatility in enabling additional tooth movements and contributing to the correction of various malocclusions.

Orthometric orthodontic mini Implants, in addition to being compatible with commonly used installation accessories available on the market, feature a self-drilling active tip, a rounded button-type head for improved patient comfort, an anchorage channel for spring eyelets and elastic chains, sharp thread profiles, a drilling chamber, multi-lead threads for improved primary stability, and a transmucosal section designed for soft tissue adaptation and maintenance.

The orthodontic mini implant for interradicular application has a 1.6 mm diameter threaded body, with variations of 6.0 mm and 8.0 mm in total thread length and 1.0 mm or 2.0 mm transmucosal length (conical collar).
The orthodontic mini implant for extra-alveolar application has a 2.1 mm diameter threaded body, with variations of 8.0 mm, 10.0 mm, and 12.0 mm in total thread length and a 4.0 mm transmucosal length (conical collar).

The implants feature self-drilling tips and may include a chamber for collecting bone debris generated during drilling. Mini implants are manufactured from Titanium Ti-6Al-4V (ASTM F136 Grade 5) and are supplied sterilized by ethylene oxide. The product is commercialized in one or two units of identical dimensions, packaged in individual sterile packaging with protective outer packaging.

Trade Name

- OASYS Orthodontic Mini Implant – Interradicular Single-Thread

- OASYS Orthodontic Mini Implant – Extra-alveolar Single-Thread

- OASYS Orthodontic Mini Implant – Interradicular Double-Thread

- OASYS Orthodontic Mini Implant – Extra-alveolar Double-Thread

Intended use

Mini implant are used to correct various sagittal, vertical, transverse, inter-arch and intra-arch malocclusions, considering the appropriate diagnosis in all cases. The following sagittal, transverse and vertical malocclusions to be treated with the use of mini implants are:

For interradicular mini implant:

  - Angle’s Classes I, II and III to be treated with premolar extractions, serving as support for performing space closure mechanics by retraction of anterior teeth or mesialization of posterior teeth or both;

  - Classes I, II and III that require individual tooth movements, which require the use of cantilevers;

  - Classes I, II and III that require mechanics that need support for the use of elastic chains or nickel-titanium springs;

  - Classes I, II and III that require incisor intrusion mechanics to correct deep overbite;

  - Classes I, II and III with anterior open bite and requiring intrusion mechanics of posterior teeth;

  - Classes I, II and III with posterior crossbites and requiring expansion appliances supported by mini implant;

  - Classes I, II and III that require opening spaces to align and level the teeth;

  - Classes I, II and III with the absence of any dental element that will receive a future implant, serving as support for the maintenance of a provisional;

  - Classes I, II and III with complex malocclusions, providing absolute anchorage for performing mechanics, minimizing reaction effects;

  - Classes I, II and III with multiple tooth losses, that is, few dental support elements for the application of orthodontic force.

For Extra-alveolar mini implant:

  - Class II that requires distalization of upper molars and subsequent retraction of anterior teeth;

  - Class II that requires retraction of the upper teeth;

  - Class III that requires distalization of posterior teeth and subsequently retraction of anterior teeth;

Indication for use

Mini implants are indicated for the treatment of patients aged 12 years and over who have Class I, II and III malocclusion problems with associated problems as described previously. For seniors over 60 years of age, a prior assessment of bone integrity is recommended in order to avoid possible tooth loss due to pre-existing problems.

How to use:

In order for mini implants to manifest their full potential, technical rigor is recommended in their use, which involves the following steps:

- Prior planning of the site for installing the mini implants, following the line of action force to maximize tooth movement with safety and control;

- Radiographic and tomographic analysis (when necessary) of the location for positioning the mini implant to study its possible relationship with adjacent structures, such as roots of neighboring and noble anatomical teeth;

- Isolation of the work field with a plastic or metal mouth opener;

- Patient attire;

- Assembly of the operating table;

- Facial antisepsis;

- Application of topical anesthetic;

- Subperiosteal anesthesia of the mini implant insertion site with a small amount of anesthetic liquid (maximum ¼ of the tube). The amount of anesthetic injected must be small to preserve the sensitivity of the proximal periodontal membrane;

- Initial perforation of the cortex with the manual puncture wrench;

- Insertion of the mini implant with a manual orthodontic Implantdriver or contra-angle in a surgical motor. Depending on professional preference, it can be performed without initial cortical drilling. Do not exceed the maximum torque of 15 N.cm for inter radicular mini implants and 40 N.cm for extra alveolar mini implants;

- Test the occurrence of primary stability;

- Radiographic installation check;

- Local hygiene guidance with an extra-soft bristle brush and mouthwash with Periogard-type mouthwashes in the immediate post-operative period (according to professional recommendations).

Prescription of analgesics and antibiotics, if necessary.

For the mini implant removal process, the following steps are recommended:

  - Use of topical anesthetic;

  - Adapt and correctly fit the manual wrench onto the mini implant head;

  - Rotational movement opposite to that of the installation.

The medical device can only be placed on a patient by a dental surgeon specialized in orthodontics. It is important to emphasize that it is the professional's full responsibility to plan the orthodontic treatment so that the desired results are achieved and for any undesirable effects that may occur due to the incorrect use of mini implants.

Composition:

Titanium TI-6Al-4V (ASTM F136 grade 5)

Storage Conditions:

In intact and closed package.

This product must be stored in a clean and dry environment, away from sources of heat and humidity, as inadequate conservation of the mini implant may compromise the integrity of the packaging, causing the device to lose its sterilization.

Warnings and Symbology:

- Do not exceed the maximum insertion torque of 15 N.cm for interradicular mini implants and 40N.cm for extra alveolar mini implants.

- Do not apply bending forces when applying insertion or removal torque to the mini implant as this may cause it to rupture.

- Do not subject the mini implant s to forces greater than 300 gf.

- It is essential that only the specialist installs the product on the patient, since in addition to the clinical examination, the professional must have the necessary knowledge to make a systematic description of the patient's dentofacial features, list the priority problems, describe possible solutions for each of the problems, considering the possible favorable or unfavorable interactions for each of the proposed attempts.

- It is also the orthodontist's duty to determine the maximum expected gain from orthodontic therapy and the minimum loss, or to calculate the benefit versus risk ratio for each patient, with both risk and benefit including psychosomatic factors to determine the best management for each patient.

- Patients should be instructed in oral hygiene, maintenance, and food care. The following should be avoided: ice, coconut, hard and/or sticky sweets, caramels, nougats, jellybeans, corn, popcorn, gum, toffee and sugar cane. Biting hard objects such as pens and pencils has the same effect.

- The product is presented in a sterile condition - sterilized with ethylene oxide. It has proven biocompatibility, so no cleaning, disinfection, or sterilization measures are necessary as long as the packaging has not been breached. If the product comes into contact with surfaces or substances other than its intended use before use, it is recommended to discard it.

- The product must not be reused or reprocessed. Do not use the product if its packaging is damaged or open, to minimize possible dangers related to the transmission of microorganisms or possible product counterfeiting.

- It is the responsibility of qualified professionals to advise their patients of the risk of aspiration and swallowing in the event of breakage/ detachment of parts, do not to underestimate the possible immediate or delayed complications resulting from this type of accident and to adequately inform the patient and/or their legal guardians of the risks inherent in the event and the measures to be taken.

- This product should only be used by qualified orthodontic professionals. The use by people without the necessary technical knowledge could lead to unwanted tooth movement, bone loss, tooth loss, fenestration, gingival recession, or root dehiscence.

- It is the responsibility of the qualified professional to advise the patient on correct oral hygiene, in order to avoid the appearance of plaque and tartar or diseases such as gingival inflammation (gingivitis), periodontitis or even endocarditis. Considering that the product is used in contact with mucous membranes and body fluids, it is recommended that professionals apply good clinical practices for the disposal of medical products in accordance with current health regulations.

ATTENTION: Orthometric cannot be held responsible for the results obtained by applying the product without the necessary precautions or failing to observe the warnings.

Contraindications

Orthometric only supplies its products to qualified professionals. It is the orthodontist's sole responsibility to identify conditions that may be contraindicated for treatment, such as:

- Patients with poor oral hygiene.

- Patients unable to cooperate with treatment.

- Patients with a disease or limitation that makes the treatment difficult.

|  | Do not re-use |  | Sterilized using ethylene oxide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Consult instructions for use |  | Caution |
|  | Medical device |  | Catalogue number |
|  | Batch code |  | Contains Nickel |
|  | Manufacturer |  | Date of manufacture |
|  | Use-by date |  | Keep away from sunlight |
|  | Keep dry |  | Do not use if package is damaged |